采购编号：邻中医急采[2022]03-2号

邻水县中医医院

应急采购急抢救医疗设备一批

采购项目（第二次）

询

价

通

知

书

中国·四川（邻水）

邻水县中医医院

印制

2023年1月

# 第一章  询价邀请

因目前我县新冠肺炎感染人数较多，重症患者逐渐增加，原有的医疗救治急抢救设备严重不足。为了满足医疗救治的需要，急需采购急抢救医疗设备一批，特邀请符合本次采购要求的潜在供应商参加本项目的报价。

一、项目概况

1.项目名称：邻水县中医医院应急采购急抢救医疗设备一批采购项目（第二次）。

2.项目编号：邻中医急采【2022】03-2号。

3.采购方式：询价。

4.评标方法：最低评标价法。

5预算控制价：659.67万元。

6.采购需求：详见询价通知书。

- 二、投标人资格要求

1.供应商基本资格条件，需满足以下规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商特殊资格要求：

符合《医疗器械经营监督管理办法》要求，生产或经营范围与投标产品类别一致。具有医疗器械经营备案或许可相关证明文件。

三、报名时间、地点和方式

1.时间：2023年1月4日至2023年1月7日（上午8：00-12.00，下午15：00-18:00）。

2.地点：邻水县中医医院门诊部7楼采购办。

3.方式：可现场报名或通过采购办QQ邮箱1418532449@qq.com上传报名资料（报名资料原件开标时再补交）。报名资料包括：营业执照副本复印件、法人授权委托书、法人和被授权人身份证复印件以及医疗器械经营备案或许可相关证明文件。招标文件：请在邻水县中医医院官网（网址：http://www.lsxzyyy.com/)上自行下载。

- 四、递交响应文件截止时间、开启时间和地点

1.截止时间：2023年1月8日9：30-10：00时。

- 2.地点：邻水县中医医院门诊楼5楼会议室。

3.开标时间：2023年1月8日10：00时。

五、发布公告的方式

本次公告在广安市公共资源交易网（网址：http://ggzy.guang-an.gov.cn/）上发布。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3个工作日。

七、联系方式

报名联系人：邱老师

电话：18782625685

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：659.67万元； 供应商响应报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。 理。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：659.67万元； 供应商响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。 |
| 3 | 评审方法 | 最低评标价法 |
| 4 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 5 | 小微企业 （监狱企 业、残疾人福利性单位 视同小微企业）价格扣 除（仅非预留份额采购 项目或预留份额采购项 目中的非预留部分采购 包适用） | 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策：本采购包不属于专门面向中小企业采购。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第四章。 |
| 6 | 充分、公平竞争保障措 施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照随机抽取方式确定一个参加询价的供应商，其他响应无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。 |
| 7 | 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评审过程中，询价小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，询价小组应当要求其在合理的时间内进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明，应当加盖供应商公章，在询价小组要求的时间内进行提交，否则视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，询价小组应当将其响应文件作为无效处理。（注：供应商报价低于最高限价50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%的，询价小组可以认为该供应商“报价明显低于其他实质性响应的供应商报价”。） |
| 8 | 履约保证金 （实质性要求） | 本采购项目履约保证金缴纳金额为合同金额的10%。 说明：金额：采购合同总金额的10%。 交款方式：履约保证金可以以支票、 汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款单位：邻水县中医医院。 开户行：工行四川省邻水县支 行。 银行账号：2316556109025904830 在备注栏注明邻水县中医医院采购履约保证金。 交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 注：提供保函的的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，采购人将重新确定成交供应商，并依法追究法律责任。 履约保证金退还方式：书面申请。 履约保证金退还时间：项目验收合格后。 履约保证金不予退还情形：1.成交供应商单方面原因 （自然灾害和国家政策因素除外）不履行政府采购合同的； 2.成交供应商 提供的货物经质量技术监督等相关部门查实有假冒伪劣、以次充好现象的； 3.成交供应商在售后服务中，被查实有被采购人举报服务质量问题且不妥善处理的。 |
| 9 | 采购结果公告和成交通知书的领取 | 成交公告在邻水县中医医院官网上公告1日后，请成交供应商到邻水县中医医院门诊部7楼采购办领取中标通知书。 联系人：邱老师 联系电话：18782625685 |

## 二、总  则

（一）询价通知书

1.询价通知书的构成

询价通知书是供应商准备响应文件和参加询价采购活动的依据，同时也是评审的重要依据。询价通知书用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询价采购动程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本询价通知书包括以下内容：

1.1询价邀请

1.2供应商须知

1.3采购项目技术、服务、商务及其他要求

1.4询价方法

1.5响应文件格式

1.6拟签订采购合同文本

供应商应认真阅读和充分理解询价通知书中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对询价通知书全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.询价通知书的澄清和修改

2.1在响应文件提交截止时间前，采购人可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。

2.2澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分。采购人将在广安市公共资源交易网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人通过邻水县中医医院官网发布更正后的询价通知书，供应商应依据更正后的询价通知书编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

（二）响应文件

1.计量单位（实质性要求）

除询价通知书中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.响应货币（实质性要求）

本次项目均以人民币报价。

3.知识产权（实质性要求）

3.1供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.2供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

3.3如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取使用该知识产权的相关费用。

### 4.响应文件的组成（实质性要求）

4.1供应商应按照询价通知书的规定和要求编制响应文件（一正一副）及电子文档一份（U盘）。

4.2响应文件具体内容详见第五章。

5.响应文件格式

5.1供应商应按照询价通知书第五章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

5.2对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

6.响应文件报价（实质性要求）

6.1供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所 需的一切费用。

6.2供应商每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

6.3通过资格审查和符合性审查供应商的响应文件中的报价表或分项报价明细表是一次性不可更改的报价。

（三）签订及履行合同和验收

1.签订合同

1.1采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

1.2采购人和成交供应商签订的采购合同不得对询价通知书确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同分包

2.1供应商根据询价通知书的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、 非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

2.2分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

2.3采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

2.4中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

3.合同转包

3.1严禁成交供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

3.2成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

3.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

4.履行合同

4.1合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

4.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

5.履约验收方案

5.1验收组织方式：自行验收

5.2履约验收程序：一次性验收

5.3履约验收时间：供应商提出验收申请之日起5日内组织验收。

5.4技术履约验收内容：1.供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、 无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。 2、货物必须符合或优于国家（行业） 工业标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。 3、货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退）， 费用由供应商负担，采购人有权到供应商生产场地检查货物质量和生产进度。 4、货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。

5.5商务履约验收内容：货物安装调试完毕后，接到成交供应商通知后5日内进行验收。

6.履约验收标准

验收标准：按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、成交供应商的投标文件及承诺以及本合同约定标准进行验收；采购人和成交供应商如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

（四）资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

（五）询价采购工作纪律及要求

5.1供应商不得具有的情形（实质性要求）

有下列情形之一的，视为供应商串通询价：

5.1.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.1.2不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；

5.1.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.1.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.1.5不同供应商的响应文件相互混装。

5.2提供虚假材料谋取成交；

5.3与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

5.4向采购人或询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

5.5在询价过程中与采购人进行协商谈判；

5.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

5.7未按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同；

5.8将政府采购合同转包或者违规分包；

5.9提供假冒伪劣产品；

5.10擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

5.11拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

5.12法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十二条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

（六）询问、质疑和投诉

6.1询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

6.2供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对询价通知书的询问、质疑由 邻水县中医医院 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由邻水县中医医院 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 邻水县中医医院负责答复。

6.3供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。 为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

6.4供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

6.4.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

6.4.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

6.4.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

6.5本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

6.6供应商提出质疑时应当准备的资料

6.6.1质疑函正本1份；

6.6.2法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

6.6.3法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

6.6.4委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

答复主体：采购单位

联系人：邱佳

联系电话：18782625685  地址：邻水县鼎屏镇瑞彩路4号

邮编：638500

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出询价通知书、询价过程、成交结果的范围。

6.7供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章 采购项目技术、服务、商务及其他要求

一、项目概况

因目前我县新冠肺炎感染人数较多，重症患者逐渐增加，原有的医疗救治急抢救设备严重不足。为了满足医疗救治的需要，急需采购急抢救医疗设备一批。

- 项目清单及技术参数要求

采购包预算金额（元）: 659.67万元

采购包最高限价（元）: 659.67万元

供应商报价不允许超过标的金额。

★1.项目清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 | 标的金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁监护仪 | 台 | 50 | 否 | 1230000 |
| 2 | 加压袋 | 个 | 5 | 否 | 2500 |
| 3 | 精密注射泵 | 台 | 20 | 否 | 100000 |
| 4 | 雾化器 | 台 | 2 | 否 | 1200 |
| 5 | 排痰机 | 台 | 4 | 否 | 68000 |
| 6 | 医用降温毯 | 张 | 2 | 否 | 70000 |
| 7 | 无创呼吸机 | 台 | 2 | 否 | 400000 |
| 8 | 有创呼吸机 | 台 | 15 | 是 | 4050000 |
| 9 | 除颤监护仪 | 台 | 7 | 否 | 315000 |
| 10 | 空气消毒机（壁挂式） | 台 | 40 | 否 | 240000 |
| 11 | 空气消毒机（移动式） | 台 | 20 | 否 | 120000 |

2.主要技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁监护仪 | - ★1适用范围：适用于成人、儿童、新生儿全年龄段的所有参数的监护，监测参数无病人类别限制。 - 2便携式一体化插件式监护仪，可升级高端插件模块，≥8英寸LED背光触摸液晶屏，固定式提手。 - 3具有按键、触摸、飞梭三重操作，并支持外置鼠标键盘。 - 4支持屏幕亮度10-100级可以调节。 - ★5具有独立的生理报警灯和技术报警灯，生理报警灯和技术报警灯分开设计，可同时报警。 - 6右侧按键板设计，人性化，符合操作习惯。 - ★7插件模块与主机采用红外线传输数据，可具有稳定的数据传输能力，免腐蚀和防水效果。 - 8 心率失常分析适用于成人、儿童及新生儿 。 - 9 ST段分析适用于成人、儿童及新生儿。 - 10 具有锁屏保护功能，屏面亮度五级可调，音量十级可调，具有一键静音键。 - 11 标配触摸屏支持拼音、五笔、手写中文输入方式。 - 12 全参数具有智能报警技术，医生可根据要求设置高、中、低档三级别，自动识别报警级别。具有报警延时调节功能，有效减少误报警。 - 13 支持≥120小时趋势、≥200组参数报警事、≥100组ARR事、≥5000组NIBP测量数据、≥48小时全息波形等存储回顾。 - ★14 具有屏幕亮度感光器，屏幕可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度。 - 15 可同时显示≥8道波形，支持全屏≥12导、大字体、动态趋势、呼吸氧合、NIBP列表界面，它观察界面、趋势图观察功能、趋势表观察功能、趋势共存界面。 - ★16 记录仪实时记录时间≥4种可设。 - ★17 监护仪使用年限≥10年。 - 18 标准配置：心电/心率、血氧/脉率、无创血压、呼吸、体温、≥8英寸LED背光触摸屏、锂电池，可选配Masimo血氧/脉率。 | 台 | 50 |  |
| 2 | 加压袋 | 1 用于临床急诊急救、手术室快速输液、输血。 2 配合神经介入，用于提供动脉正压，便于介入导管的植入。 3 容量：≥1000ml。 4 配置压力表。 5 可重复使用。 6 主要由袋体、三通阀、导管、压力表、球囊、挂钩组成。 | 个 | 5 |  |
| 3 | 精密注射泵 | - 1 屏幕≥6.0寸触摸屏，全中文显示。 - 2 双通道注射泵，两个通道独立电源控制，方便临床使用。 - 3 触摸屏、按键灵敏、响应快操作简单易用，具有锁屏功能。 - 4 有多种数据接口，支持数据交换，可与医院HIS 连接。 - 5 设备运行时可在无给药中断的情况下更改注射速度。 - 6 IP23防水防尘。 - ★7 可存储≥2100种药物。 - 8 自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml。 - ★9 多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量模式、TIVA模式、级联模式等。 - ★10 速率范围：0.1-2200ml/h（最小0.01 ml/h 递增）。 - 11 预置量范围：0.1–9999ml（最小0.01 ml/h 递增）。 - 12 注射总量显示范围：0-9999.99ml。 - ★13 注射精度: ≤±2%，机械精度≤±1%。 - 14 KVO 速度：0.1-5ml/h 可调，默认0.5ml/h - 15 阻塞级别：多级可选择，动态显示管路的压力状态。 - ★16 具有快进功能，快进速率50.ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）。 - 17 阻塞压力范围：150 mmHg ~1000mmHg。 - 18 报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警 - 、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落报警等 - 19 再报警功能：高级、中级报警时按静音键，报警静音≥2分钟，2min后自动恢复报警音，2分钟内如有新报警则静音自动取消； - 20 事件记录功能：能够存储、回放≥2000个事件。 - 21 电池工作时间：≥5h。 - 21 声音音量0-10级可调。 - 22 具有夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。 - 23 产品使用寿命：≥10年。 | 台 | 20 |  |
| 4 | 雾化器 | - 1电源电压：a.c.220V±22V,50HZ±1HZ. - 2输出气压压力≥60kPa。 - 3输出空气流量（自由流量）：5.5L/min~18Lmin。 - 4额度输入功率：≤300VA。 - 5噪音：≤65dBA。 - 6最大雾化量：≥0.15ml/min。 - 7一次最大装药量：≤10ml。 - 8 运行方式为间歇运行（手动控制）。 - 9雾化残留量≤1.0ml。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 排痰机 | - 1 输出频率控制：10-60Hz（600转/分-3600转/分），连续可调。 - 2 时间控制：1-60分钟,连续可调。 - 3 输出速度：600转/分-3600转/分。 - 4 振动幅度：≤5mm+0.6mm。 - 5 叩击换向器≤90度固定角度叩击换向器。 - 6 动力管：长度≥2米，采用柔性氮化钛合金、柔性传递轴和减震弹簧，运行噪音低，使用寿命长。 - 7标准叩击头 - 7.11号叩击头（ф130,滑面硅橡胶叩击头）：增强型，强力治疗使用。 - 7.2 2号叩击头（ф90，聚氨酯海绵面叩击头）：标准型，普通治疗或护理使用。 - 7.3 3号叩击头（ф68，聚氨酯海绵面叩击头）：柔和型，特殊治疗或护理使用。 - 7.4 4号叩击头（羊角形，聚氨酯海绵面叩击头）：特定型，肋、肩等部位治疗或护理使用。 - 8 电机：采用高效率无刷免维护电机，低噪声，保用≥10年。 - 9 其它：整机采用防电磁干扰装置，适合ICU病房使用。 | 台 | 4 |  |
| 6 | 医用降温毯 | - 1 水温温度控制范围：4-40℃。 - ★2 升温/降温双重功能：具备升温（26-40℃）与降温（4-25℃）双重功能。 - 3 空载平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟；平均升温速度≥0.8℃/分钟。 - 4 负载最大平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥2.9℃/h；平均升温速度≥1℃/h。 - 5 体温监测：具有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围：降温30-40℃，升温30-37℃，监测精度±0.1℃。 - 6 体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出。 - 7 输出控制方式：双路二组输出，左右分别控制，毯/帽可一个或两个同时工作。 - 8 定时范围:1-99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时）。 - ★9 人机交互方式: 高亮度LCD中文及图标显示，简洁明确，实体参数按钮，方便夜间及紧急情况下使用。 - ★10 固化程序: 内置≥10个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自行设置水温、体温上下限与定时时间。 - 11 断电保护功能:具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序。 - ★12 患者治疗信息存储:采用SD卡装置，可无限量存储患者处方等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目，也可帮助避免医疗纠纷。 - 13 毯/帽设计:TPU材质毯/帽采用蜂窝设计，保证液体流动性，降温快且均匀；冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近患者皮肤，体感舒适。 - 14 快速接头设计:采用进口双向快速液压接头，密封性好，无液体喷溅，方便操作。 - 15 故障智能诊断:具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能。 - ★16 外壳材质与工艺:外壳采用优质钣金一次成型，并做防锈喷漆处理。 - 17 毯帽存储便捷性: 主机附带毯帽存储篮，方便毯帽的收纳管理，提高毯帽的使用寿命。 - 18 整机尺寸和质量: ≤40Kg，整机尺寸（长×宽×高）：500mm×320mm×902mm，体积小，非常方便在病床间尤其是ICU移动使用。 - ★19 设备使用期限≥10年。 | 张 | 2 |  |
| 7 | 无创呼吸机 | - ★1 适用于对成人、小儿及新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面。能够满足危重症患者的无创通气需求。 - 2 采用≥12英寸高清全贴合电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，屏幕可上下左右调整角度，并采用屏机分离技术，方便临床医护人员进行观察及清洁。 - 3 屏幕显示：同屏显示≥4道波形，可同屏显示短趋势、波形、监测值。 - 4 具有屏幕锁功能，可以进行屏幕锁定防止误触碰，造成通气参数改变。 - 5 内置后备可充电锂电池≥180分钟（1块电池），可选双电池≥360分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 - 6 吸气阀组件一体化设计，可快速拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）以防止交叉感染。 - 7 通气模式： - 7.1具有持续气道正压通气模式（CPAP）；自主模式（S）；自主/时控模式（S/T）；压力控制模式(PCV)；容量保证时间控制模式（VG-T）。 - ★7.2 ★可选比例压力支持模式(PPS)，，压力调节容量控制模式（PRVC）。 - 8 具备高流速氧疗功能；氧疗最大流速≥80L/min，具有氧疗计时功能。 - 9 可选高流量氧疗下可实时监测ROX指数及趋势回顾。 - ★10 可选OSI、RSS、SpO2/FiO2等评估参数，动态关注氧疗效果。 - 11 具有压力释放、延时升压功能。 - ★12 具有同步技术，可自动调节吸气触发/呼气切换灵敏度，手动调节≥6档。 - 13 可选SpO2，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。 - 14 可选呼末二氧化碳。 - 15 设置参数 - 15.1潮气量：50ml—2000ml。 - 15.2持续气道正压CPAP：成人/小儿3-30 cmH2O。 - ★15.3 IPAP：3-50 cmH2O - 15.4EPAP：3-30 cmH2O。 - 15.5支持压力：4-50 cmH2O。 - 15.6呼吸频率：成人/小儿：1-60次/min。 - 15.7吸气时间：0.2—5s，吸护比I/E：4:1～1:10 - 15.8吸入氧浓度：21%—100% - 15.9压力上升时间：1-7档可调 - 15.10压力释放：OFF，0-3档可调。 - 15.11延时升压时间：OFF，1-60min。 - 16监测参数： - 16.1气道峰压、平均压、呼气末正压等参数监测。 - 16.2潮气量、分钟通气量、病人端/总的分钟泄漏量等参数监测。 - 16.3呼吸频率、病人触发百分比、吸气百分比等参数监测。 - 16.4病人触发比例：0-100%。 - 17 具有智能逻辑判断及报警链管理，具有分级报警和声光报警。 - 18 报警参数：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、吸入氧浓度过高/过低、分钟通气量过高/过低、脉率过高/过低、SPO2低、电源中断、电池电量低。 - 19 具备截屏、录屏功能，可储存≥10000条事件记录，可储存≥168小时趋势数据，并可用U盘导出非加密文件。 - 20 具备HDMI扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫等接口。 - 21 能够通过网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪、中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 有创呼吸机 | - 1适用于对成人、儿童患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中/英文操作界面。 - 2气动电控呼吸机。 - 3内置后备可充电电池，单电池≥150分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 - ★4采用≥15英寸全贴合电容触控屏，分辨率≥1920*1080。采用屏机分离技术，屏幕可上下旋转45度，左右旋转270度。≥5道波形同屏显示，可提供≥3种以上环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。 - 5吸气、呼气阀组件一体化设计，均可拆卸，能高温高压蒸汽消毒，以防止交叉感染。 - 6肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数的监测； - 7低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。 - 8 呼吸模式及功能 - ★8.1标配模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、CPAP/PSV、双水平气道正压通气（DuoVent/BIPAP），以及窒息通气等模式。 - 8.2高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度。 - 8.3具有动态肺视图界面，以图形化实时显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化。 - 8.4具有智能同步技术，可以将吸气、呼气触发灵敏度自动调节至最佳值，提高人机同步。 - 8.5具有波形及环图监测显示功能。 - 8.6具有脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程。 - 8.7可选肺泡通气量计算，功能残气量计算工具和能量代谢计算工具。 - 8.8具有海拔高度补偿、漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。 - 9 设置参数 - 9.1潮气量：20ml-4000ml。 - 9.2呼吸频率：1-100次/min；吸/呼比：4:1-1:10。 - 9.3吸气压力：1-100 cmH2O。 - 9.4 SIMV频率：1-60次/min。 - 9.5压力支持：0-100cmH2O。 - ★9.6吸气流速：5-180L/min。 - 9.7 压力上升时间：0-2s。 - 9.8 触发灵敏度：流量触发灵敏度0.5-20L/min；压力触发灵敏度 -20~ -0.5cmH2O。 - 9.9 呼气触发：Auto，5-85%。 - 10 监测参数 - 10.1气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。 - 10.2分钟通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测。 - 10.3可监测RSBI、呼吸功、VTE/IBW。 - 11 其他功能 - 11.1能够和同一品牌模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息；能够通过网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。 - 11.2信息储存功能：可储存≥5000个事件，≥100小时动态波形。 | 台 | 15 |  |
| 9 | 除颤监护仪 | - ★1 体外除颤监护仪配置≥8.4英寸彩色TFT显示屏，分辨率为≥800X600，界面最多可显示4道监护参数波形。 - 2 显示模式具有高对比度显示界面，可通过VGA外接显示器。 - 3 采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。 - 4 支持电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型。 - 5 体外除颤监护仪提供的体外电极板具有支持充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯。 - ★6 具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间。 - 7三步即可完成手动除颤操作。 - ★8 体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围≥25种，最小为1J，最大为360J。 - 9 病人阻抗范围：体外除颤：20~250欧；体内除颤：15-250欧。 - 10 体外除颤监护仪选配支持AED除颤功能，电击能量100J～360J可配置，配置符合AHA2010急救指南，可电击心率VF,VT。 - 11 体外除颤监护仪支持CPR心肺复苏抢救提示，可指导操作人员进行CPR操作，过程符合AHA2010急救指南中CPR指南要求。 - 12 体外除颤监护仪支持体内除颤功能，选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围≥14种，最小为1J，最大为50J。 - 13 电池供电情况下除颤监护仪充电至200J小于5s，充电至360J小于8s。 - 14 体外除颤监护仪在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测。 - 15 可选配起搏模式，起搏模式具有固定起搏和按需起搏。 - 16 起搏波形：单向方波脉冲，脉冲宽度为20ms±1.5ms。 - 17 可选配升级实现12导ECG、SPO2、2通道体温、NIBP、旁流呼气末CO2。 - ★18 可监测心律失常种类≥26种。 - 19 主机具有≥160小时趋势图和趋势表、≥240min录音存储。 - ★20 体外除颤监护仪提供技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 - 21 体外除颤监护仪可配置≥2块锂离子电池，其中1块至少可支持360J除颤≥210次，单ECG检测≥6小时。 - 22 电池体上带有多段发光二极管（LED）电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量。 - 23 体外除颤监护仪配置80mm记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和12导报告。 - 24 实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 - 25 体外除颤监护仪IP防护等级满足IP44等级要求。 | 台 | 7 |  |
| 10 | 空气消毒机 | - 1 主机壳体选用完全不燃烧的金属材质经现代防潮工艺制成，面饰层采用水晶面板，款式时尚、新颖，表面平整无凹凸状，易清洁，不藏污纳垢减少交叉感染。 - 2 微电脑程序控制，触感式控制面板，中文背光液晶显示屏。 - 3 UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示。 - 4 UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度。 - 5 整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能。 - 6 主管失效备管自动支援及加强功能。 - 7 采用进口主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠。 - 8 程控、遥控、手控多控消毒运行。 - 9 风速高、中、低可选，采用下进上出风结构，避免凉风直吹病员。 - 10 全翻盖式机壳，方便于日常清洗、保养、维护，节时省力。 - 11 带活性炭网除臭及光触媒除菌辅助消毒手段。 - 12 遥控器设计具有防丢失功能。 - 13外形：平板壁挂式。 - ★14 循环消毒风量：≥1000m3/h。 - ★15 紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.75×103μW/cm2。 - 16 消毒功率：≤430W。 - 17 紫外线管寿命：≥5000h。 - 18 紫外线泄漏量：＜5μW/cm2。 - 19 消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3。 - 20 负离子发生量：≥6×106个/cm3。 - 21 额定电压：AC 220V±22V。 - 22 额定频率：50Hz±1Hz - 23 噪音：≤55dB(A)。 - 24 消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准。 - 25 适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。 - 26 安全防护分类：I类B型设备。 | 台 | 40 |  |
| 11 | 空气消毒机 | - 1微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏。 - 2 UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示。 - 3 UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度。 - ★4 整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能。 - 5 主管失效备管自动支援及加强功能。 - 6 采用进口主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠。 - 7 程控、遥控、手控多控消毒运行。 - ★8 风速高、中、低可选。 - ★9 双通道立体式出风，循环风量大。 - 10 带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌等辅助消毒手段。 - 11 内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能。 - ★12 外设防滑扶手，推拉移动自如。 - 13外形：移动式。 - ★14 循环消毒风量：≥1000m3/h。 - ★15紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.29×103μW/cm2。 - 16 消毒功率：≤430W。 - 17 紫外线管寿命：≥5000h。 - 18 紫外线泄漏量：＜5μW/cm2。 - 19 消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3。 - 20 负离子发生量：≥6×106个/cm3。 - 21 额定电压：AC 220V±22V。 - 22 额定频率：50Hz±1Hz。 - 23 噪音：≤55dB(A)。 - 24 消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准。 - 25 适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。 - 26 安全防护分类：I类B型设备。 | 台 | 20 |  |

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求）

三、商务要求

1.交货时间：合同签订之日起10日内完成供货、安装、调试、验收工作。

2.交货地点：邻水县中医医院指定地点。

3..验收标准和方法：采购项目安装、调试运行达到预期效果后，5日内由采购方组织进行验收。验收时严格按照政府采购相关法律法规以及财政部《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

4.付款方式：分期付款，全部货物到货安装、调试完毕并验收合格后 ，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的90%，剩余10%为质量保证金，2年后无质量问题无息支付。

5.包装方式及运输

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

6.质量保修范围和保修期

质保期提供免费维保服务。质保期后，中标人提供终身售后服务，如更换配件只收取配件成本费。验收合格之日起2年。

7.违约责任与解决争议的方法

7.1采购人违约责任：（1）采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付拒收合同部分总价百分之十的违约金；（2） 采购人逾期支付货款的,除应及时付足货款外,应向供应商偿付欠款总额每日万分之三的违约金；逾期付款超过 30 天的，供应商有权终止合同； （3）采购人偿付的违约金不足以弥补供应商损失的，还应按供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给供应商。

7.2供应商违约责任 ：（1）供应商交付的货物质量不符合合同规定的，供应商应向采购人支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由供应商偿付违约金给采购人。（2）供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额每日万分之三的违约金；逾期交货超过30 天，采购人有权终止合同，供应商则应按合同总价的百分之 1款额向采购人偿付违约金，并须全额退还采购人已经付给供应商的货款及其利息。

7.3因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。

7.4合同履行期间,若采购人和供应商发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

第四章 询价方法

一、询价小组按照询价通知书规定的询价采购活动程序进行评审，并在采购活动中应当履行下列职责：

1.熟悉和理解询价通知书；

2.审查供应商响应文件等是否满足询价通知书要求，并作出评价；

3.根据需要要求采购组织单位对询价通知书作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

4.推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

5.起草资格审查报告、评审报告并进行签署；

6.向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

7.法律、法规和规章规定的其他职责。

二、评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效处理。

三、询价小组决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，询价通知书有明确约定的除外。

四、询价小组发现询价通知书表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人书面解

释说明。

五、询价小组组建

本项目询价小组成员人数应为三人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额达到公开招标数额标准的货物和服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，询价小组成员人数应为五人以上单数。评审专家是采取随机方式在采购一体化平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取。技术复杂、专业性较强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

六、评审程序

1.询价小组正式评审前，应当对询价通知书进行熟悉和理解，内容主要包括询价通知书中供应商的采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

2.询价小组熟悉和理解询价通知书以及评审过程中，发现本询价通知书有下列情形之一的，询价小组应当停止评审：

2.1询价通知书的规定存在歧义、重大缺陷的；

2.2询价通知书明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

2.3采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是询价通知书未依法体现优先、强制采购相关规定的；

2.4采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是询价通知书未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

2.5询价通知书将供应商的资格条件列为评分因素的；

2.6询价通知书载明的成交原则不合法的；

2.7询价通知书有违反国家其他有关强制性规定的情形。

七、资格审查

响应文件提交截止时间结束后，由询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定被邀请参加询价采购活动的供应商名单并出具资格审查报告。

7.1一般资格审查

7.1.1具有独立承担民事责任的能力。

7.1.2具有良好的商业信誉

7.1.3具有健全的财务会计制度。

供应商财务状况证明材料：可提供2020或2021年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；可提供2020或2021年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量

表、所有者权益变动表、附注）；可提供截至采购文件提交截止之日前一年内银行出具的资信证明；供应商注册时间截至采购文件提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。}

7.1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7.1.5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

7.1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.1.7不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

八、特殊资格审查

本采购包不属于专门面向中小企业采购。本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除，价格扣除比例为20%。 供应商结合自身实际，按照采购文件要求和关联格式要求，提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或者《监狱企业证明文件》进行响应。 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 。

九、符合性审查

询价小组依据本询价通知书的实质性要求，对符合资格的询价通知书进行审查，以确定其是否满足本询价通知书的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本询价通知书的明确规定的实质性要求作为依据。在符合性审查过程中，如果出现询价小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则作出结论，但不得违背政府采购基本原则和询价通知书规定。

9.1 符合性审查

按照询价通知书的要求进行符合性审查响应文件封面投标人认为需要提供的其他文件和资料 产品技术参数响应表 分项报价表 商务应答表 报价表

9.2价格扣除：

9.3解释、澄清、说明的有关问题

9.3.1评审过程中，询价小组认为询价通知书有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请采购人书面解释。采购人的解释不得改变询价通知书的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

9.3.2对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按询价小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围 或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明 或者更正材料，是响应文件的组成部分。

9.3.3供应商的澄清、说明或者更正需进行签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应询价通知书变为响应询价通知书的条件。下列内容不得澄清：

9.3.3.1供应商响应文件中不响应询价通知书规定的技术参数指标和商务应答；

9.3.3.2供应商响应文件中未提供的证明其是否符合询价通知书资格、符合性规定要求的相关材料。

9.3.3.4供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

9.4报价出现下列情况的，按以下原则处理：

9.4.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

9.4.2单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开启一览表总价为准，并修改单价；

9.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

十、推荐成交候选供应商

10.1候选供应商数量3名。 “本项目”询价小组应当按经评审的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商，并编写询价报告。报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证有效证书数量由多到少顺序推荐。报价且提供的优先采购产品认证有效证书数量相同的，成交候选供应商并列。 经评审的报价是指对供应商报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

10.2编写询价报告

10.2.1询价小组编制评审情况，生成询价报告。 询价报告是询价小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括： 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单； 二、响应文件开启日期和地点，询价小组成员名单； 三、提交报价的供应商名单及报价情况，获取询价通知书但未提交报价的供应商名单； 四、评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、询价采购活动情况、报价情况等； 五、提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

10.2.2询价报告应当由询价小组全体人员签字或加盖电子签章认可。询价小组成员对询价报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对询价报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组记录相关情况。询价小组成员拒绝在评审报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

十一、争议处理规则

在评审过程中，询价小组成员对响应文件是否符合询价通知书规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背询价通知书规定。有不同意见的询价小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者询价通知书规定的，应当在评审报告中予以反映。

十二、终止采购活动

出现下列情形之一的，终止询价采购活动： 一、因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的； 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的； 三、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十三、确定成交供应商

13.1采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

13.2成交候选供应商并列的，由采购人、询价小组随机抽取确定成交供应商。

13.3采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

十四、询价小组成员义务

询价小组成员在政府采购活动中承担以下义务： （一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审； （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密； （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

十五、询价采购活动纪律

询价小组成员在采购活动中应当遵守以下工作纪律： （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。 （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。 （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。 （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意 见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。 （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人 的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

- 第五章  响应文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，

一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、响应文件数量为一正一副及电子文档一份（U盘）。

四、响应文件内容包括：

1.投标响应文件分册

2.响应文件封面

3.投标（响应）函

4.中小企业声明函

5.残疾人福利性单位声明函

6.监狱企业的证明文件

7.供应商应提交的相关资格证明材料

8.产品技术参数响应表

9.商务应答表

10.报价表

11.分项报价表

12.投标人认为需要提供的其他文件和资料

一、法定代表人授权书

邻水县中医医院：

本授权声明：   （单位名称）,  （法定代表人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方参加     项目（项目编号：   ）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

二、供应商基本情况表

（实质性要求）

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 单位联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 本项目授权代表（如有） | 姓名 |  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 询价邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

三、承诺函（实质性要求）

邻水县中医医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、在参加政府采购活动前一年内无《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为。如有，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、我单位承诺若有被纳入法院、市场监督部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的情形，将在响应文件中全面如实反映。

九、我单位及现任法定代表人、主要负责人近三年内无行贿犯罪记录。

十、如我公司中标，将在本项目结果公告上网后5个工作日内来贵中心领取中标通知书，并在规定时间内与采购人签订合同。我公司若未按本条承诺的时间履行，我公司愿意纳入不诚信记录，贵中心可以不退还我公司在本项目的投标保证金。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料投标或谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

四、报价表（实质性要求）

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.供应商报价为到货含税价，包括运输、装卸、安装、调试、操作培训、人工、差旅等所有一切费用。

2.应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。

3.响应文件中不提交报价表，须单独封装。

供应商名称：XXX（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

五、分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂商 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理（实质性要求）。

2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等（实质性要求）。

投标人名称：    （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表:   （签字或盖章）

投标日期：     年   月   日

六、项目要求应答表（实质性要求）

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据询价通知书第四章项目清单和项目要求据实逐条填写（包含所投产品的品牌、型号等），不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

七、售后服务

投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

- 采购项目编号：

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书 - 名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管理 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技术 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX

八、中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：XXXX（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

# 十、投标人资格要求及资格证明文件

| 资格要求 |  | 要求提供的相关证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 资格要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | （1）投标人为企业（包括合伙企业）、个体工商户的，提供工商营业执照、税务登记和组织机构代码证或提供由工商行政管理部门核发的法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照（复印件）； （2）投标人为其他组织的，提供合法的法人证书或执业许可证等证明文件（复印件）； （3）投标人为自然人的，提供为中国公民的自然人身份证明（复印件）。 |
|  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | （1）供应商具有良好的商业信誉（在参加采购活动时做出承诺，详见：投标文件格式：“承诺函”。 （2）健全的财务会计制度：财务会计制度或2020-2021年以来任意年度的财务审计报告或距递交投标文件截止日一年内基本账户开户银行出具的资信证明原件；自然人可提供承诺函（详见：投标文件格式：“承诺函”。（供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。） |
|  | 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； | 供应商在参加采购活动时做出承诺。详见投标文件格式：“承诺函”。 |
|  | 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 供应商在参加采购活动时做出承诺。 |
|  | 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 供应商在参加采购活动时做出承诺。 |
|  | 6.法律、行政法规规定的其他条件。 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，供应商可不提供其他证明材料。 |
|  | 7.采购人特定资格要求 | 提供医疗器械生产或经营企业许可证明 (三类医疗器械提供《医疗器械经营许可证》,二类医疗器械提供《第二类医疗器械经营备案凭证》)复印件。经营或生产范围与投标产品类别一致。 |

第六章  拟签订的合同文本

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX年XXX月XXX日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXX采购项目（项目编号：XXX）的《询价通知书》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价通知书、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 | 资金来源（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预算内 | 预算外 | 自 筹 | 其 他 |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXX元，即RMB￥XXX元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）XXX标准，以及本项目询价通知书的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.乙方须在本合同签订之日起XXX日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5. 货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的XXX日内，在合同签订生效之日起XXX天内交货到甲方指定地点，随即在XXX日内全部完成安装调试验收合格交付使用 (如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后XXX日内初步验收。初步验收合格后，进入XXX天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后XXX日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方询价通知书的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在询价通知书和响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3. 货物安装调试完毕后XXX日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.如货物经乙方XXX次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6.其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

五、付款方式

1.甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之XXX  计算款额￥XXX元，人民币大写：XXX元整）后的XXX日内支付合同金额百分之XXX的价款。

2.全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的XXX日内，提交支付凭证资料给XXX财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之XXX款项：￥XXX元，人民币大写XXX元整；自筹资金由甲方直接支付给乙方。

3.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4.履约保证金：在货物验收合格满XXX后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的XXX日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥XXX元，人民币大写：XXX元整。

六、售后服务

1.质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后XXX小时内响应到场，XXX小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方XXX次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之XXX的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之XXX/天的违约金；逾期付款超过XXX天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之XXX的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之XXX/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之XXX的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在XXX天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之XXX的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之XXX向甲方支付违约金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同一式四份，甲方、乙方双各贰份。

甲方：   （盖单位公章）   		    乙方：   （盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

签约日期：XX年XX月XX日 		   签约日期：XX年XX月XX日